DESCRIZIONE

I Becchi Bunsen a gas o semplicemente Bunsen è un bruciatore utilizzato nei laboratori di chimica. E’ formato da un cannello verticale solitamente in acciaio , fissato su una base metallica. Il gas entra nel bruciatore attraverso un iniettore a ugello posto alla base dell’apparecchio ed è possibile regolare la quantità di gas mediante un apposito rubinetto. Nell’uso del Bunsen bisogna seguire determinate norme di sicurezza, poiché un uso inadeguato dello strumento può essere altamente pericoloso.

PERICOLI PRINCIPALI

Scottature dirette con la fiamma o scottature con i recipienti in riscaldamento, in particolare durante le fasi di prelievo del contenitore – Inalazione di vapori durante l’utilizzo del bunsen con soluzioni contenenti composti volatili - Rischio d’incendio in caso di scorretto utilizzo o di lesioni occulte della conduttura flessibile del combustibile, oppure per lo scorretto funzionamento della valvola di sicurezza a bordo del bunsen

NORMATIVA

Sono da usare i Bunsen dotati di termocoppia, che fermano l'erogazione del gas in assenza della fiamma. Il becco Bunsen deve essere tenuto pulito e la pulizia effettuata a secco- I tubi per il gas saranno a norma UNI-CIG, di diametro adeguato, fissati saldamente.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PRIMA DELL’USO

- Prima di accendere la fiamma accertarsi che nelle vicinanze non vi siano sostanze infiammabili e contenitori di sostanze volatili come ad esempio alcol, acetone, benzina, etere, petrolio etc.. Verificare altresì che non vi è il superamento della data riportata sul tubo.

- Indossare il camice chiuso, legare i capelli lunghi, evitare sciarpe e indumenti con nastri sporgenti.

- Durante l’accensione del Bunsen chiudere la ghiera per l’ingresso dell’aria; aprire solo parzialmente il rubinetto di erogazione del gas; avvicinare lateralmente e all’estremità inferiore del cannello l’accenditore tenendo il viso lontano dal Bunsen.

DURANTE L’USO

- Tenere il Bunsen acceso solo quando è necessario.

- Utilizzare una reticella spargi fiamma per il riscaldamento di beute o palloni; lavorare con un’altezza della fiamma non elevata (3- 4 cm, circa).

- Sorvegliare sempre la fiamma e non lasciare mai incustodito un bunsen acceso;.

- Non riscaldare recipienti chiusi: a causa del riscaldamento, all’interno del recipiente, si potrebbe verificare un aumento di pressione tale da riuscire a far saltare il tappo e fare fuoriuscire in modo violento il contenuto del recipiente.

- Non scaldare mai sostanze sconosciute.

- Durante il riscaldamento di una sostanza contenuta all’interno del recipiente non rivolgere mai l’imboccatura del recipiente verso di se o verso altre persone presenti nel laboratorio.

- Non guardare dentro al recipiente dall’imboccatura.

- Quando si riscalda una provetta, servirsi dell’apposita pinza.

- Usando i becchi Bunsen per risterilizzare anse o altri oggetti da microbiologia si possono formare aerosol potenzialmente infettanti; il fenomeno deve essere maggiormente considerato quando si sospetta la possibile presenza di agenti patogeni trasmissibili per via aerea. Tali operazioni andrebbero effettuate sotto cappa.

DOPO L’USO

- Appena terminato il lavoro chiudere, prima della manopola del Bunsen, il rubinetto di distribuzione, in modo da bruciare tutto il gas presente nella tubazione.

- Effettuare periodicamente la pulizia del Bunsen che deve essere effettuata a secco.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

| SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |  | SPECIFICHE |  | CONFORMITA’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Guanti | EN 374 -EN 407 |  |  | Occhiali di protezione | EN 166:2001 |
|  | Camice | EN 13034:2009 |  |  |  |  |

La consultazione della presente scheda non sostituisce la necessaria lettura del manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura in oggetto. Essa è stata redatta al fine di fornire agli utilizzatori, formati e addestrati ove necessario, un promemoria sintetico delle indicazioni contenute nel manuale medesimo.